- 一、设备名称及数量

| 设备名称 | 数量 | 预算单价(万元) | 包号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 麻醉工作站 | 2 | 135 | 1 |
| 麻醉工作站（1） | 1 | 48 | 2 |
| 麻醉机 | 2 | 45 |  |
| 麻醉工作站（2） | 1 | 40 |  |
| 麻醉机（1） | 2 | 20 | 3 |
| 麻醉工作站 | 1 | 45 |  |
| 麻醉机（2） | 1 | 20 |  |
| 麻醉机（3） | 6 | 25 |  |
| 麻醉机 | 2 | 30 | 4 |

二、技术参数

1包：

麻醉工作站

- 一、基本配置：

1.1麻醉工作站包含：麻醉机、监护仪、输注泵站及连接模块

1.2麻醉机配置：高频喷射通气模式；气动电控呼吸机；全电子流量计；麻醉气体监测功能；压差式流量传感器；锂电池

1.3监护仪配置：心电；血氧；无创血压；双有创血压；双通道体温；麻醉状态指示；肌松监测模块；麻醉深度监测模块

1.4输注泵站配置：TCI靶控功能；注射泵3台，输液泵1台

- 二、参数要求：

总体要求：

1.工作站包含麻醉机、麻醉监护仪、输注泵站等，其中至少两个产品须为同一品牌。

2.通过设备集成模块，把麻醉机、输注泵站等至少一个产品集成在监护仪上，可显示参数、报警等信息。（提供截图证明）

技术参数：

（一）麻醉机

1.	至少适用于成人、小儿、新生儿麻醉手术使用（提供注册证证明）；

2.	主机辅助电源接口≥3个，具备LAN接口、RS-232 接口、视频信号接口、USB接口。

3.	具备中央刹车系统，带工作台侧栏杆推车。

4.	★≥18英寸彩色电容触摸屏，同屏幕≥4通道波形显示，非内嵌式屏幕，可360度旋转，俯仰角度可调节。

5.	插件槽≥2个，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

6.	标配笑气、氧气、空气三气源。

7.	具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度≥25%

8.	快速充氧范围25 - 75 L/min

9.	★具备全电子流量计及备用流量计： 直接设置氧浓度和总流量

10.	具备适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具，可选配麻药消耗速度显示和总消耗量统计

11.	具备新鲜气体流量暂停功能

12.	★具备辅助吸氧流量计，配备高流量给氧功能：流量范围 2-75 L/min，氧浓度设置范围21~100%

13.	标配双麻醉罐位，可选配第三个麻醉罐位

14.	★标配一个七氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌。(提供证明材料）

15.	可选配同品牌地氟醚挥发罐，挥发罐和主机同品牌；

16.一体化集成回路,具有整体加温功能，回路部件可以耐受134℃高温高压消毒。标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需关停。

17.	★具备双流量传感器，主机流量传感器≥3个，非热丝式压力传感器

18.	具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体19.	★呼吸机：气动电控

20.	标配通气模式：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、PS、喷射通气功能模式

21.	★配备高频喷射通气功能或配备高频喷射呼吸单机，支持常频和高频双频调节及共享通气

22.	潮气量设置范围：5ml-1500 ml

23.	吸气压力设置范围：3-80 cmH2O，支持压力：0，3cmH2O～60 cmH2O，呼吸频率：2-100次/分钟，吸呼比：4:1到1:10，压力限制范围：10-100 cmH2O，电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，2-50 cmH2O，吸气暂停：OFF，5%-60% ，呼吸机吸气阀峰值流速：≥180 L/min

24.	肺保护工具：支持单周期和多周期复张手法，支持定时膨肺功能

25.	具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示

26.	★具备：AG麻醉气体模块,可识别5种麻醉气体，支持同时监测2种麻醉气，可升级 BIS（BISx4）、 EtCO2、NMT。

27.	配备麻醉趋势图功能，可显示未来10分钟内吸入呼出麻药浓度和氧浓度的趋势

28.	图示化自检，系统自检失败时给于文字和图示提醒可能出错的原因

29.	可连接同一品牌输注泵，同屏显示并调节输注泵设置参数，可基于药代药效模型计算吸入麻药和静脉麻药的综合药效

（二）高端麻醉监护仪参数

1.	插件式监护仪，参数为模块化设计，即插即用；且参数模块可在同型号或系列机器上通用。插件槽≥6个；

2.	★主机：宽屏设计≥18英寸彩色医用级触摸控制显示器，支持手势操作，显示亮度自动调节。

3.	基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。

4.	基本模块监测参数至少包含：ECG、SPO2、NIBP、2T、2IBP、阻抗式呼吸。

5.	具有≥23种连续心律失常分析种类算法。

6.	有创动脉压力可监测PPV测量并显示，至少支持颅内压及脑灌注压监测。

7.	标配麻醉深度 BIS、肌松 NMT模块，模块作为监护仪模块通过三类注册，非其他品牌麻醉深度、肌松单机连接或单独使用，须提供所售监护仪注册证证明具备该功能

8.	支持升级 FloTrac 监测功能模块或可实现 FloTrac 技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求

9.	麻醉工作站可全面监测病人生命体征，通过连接模块提取麻醉机信息在监护仪上显示操作

10.	监护仪通过支臂连接在麻醉机一侧

11.	免费无缝连接入医院信息系统

（三）输注泵站（输液信息采集系统+注射泵+输液泵）

1. 模块化设计，配置≥3通道注射泵，≥1通道输液泵

2．输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持≥14通道，泵即插即用，不需用时可快速拔除

3. ★注射泵具备TCI功能

4. 输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

5. ★输液泵具备输血功能

6. 输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求

7. 可通过有线网络与主流品牌监护仪接入信息控制系统，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

2包：

麻醉工作站（1）

- 基本配置：

- 麻醉机：气动电控呼吸机、压差式流量传感器、后备锂电池、气动电控呼吸机；

- 监护仪：≥12英寸彩色触摸控制显示器、≥3模块插件槽。

- 输注泵站：输注泵可升级TCI功能、输液泵支持输血功能、输注信息支持在监护仪查看。

- 探头名称及数量：

- 麻醉机1台、监护仪1台、一拖四输注泵站一套

- 参数要求：

总体要求

1.麻醉机整机通过NMPA认证。

2.工作站包含麻醉机、麻醉监护仪、输注泵站等，其中至少两个产品须为同一品牌。

3.通过设备集成模块，把麻醉机、输注泵站等至少一个产品集成在监护仪上，可显示参数、报警等信息。（提供截图证明）

技术参数：

（一）麻醉机

1.1标配两节锂电子后备电池，后备电池使用时间≥150分钟

1.2接口：1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，4个辅助电源接口等

1.3机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，配有中央刹车系统，非独立脚轮

1.4适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯。

1.5非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能

1.6用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

2.气源

2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓≥25%

2.3快速充氧范围25 - 75 L/min。

3.流量计

★3.1全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量) :总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min - 18 L/min。O₂浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)）

3.2具备备用流量计

3.3具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

3.4 可选配具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计

3.5 可选配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-50L/min

3.6具备新鲜气体流量暂停功能

4挥发罐

4.1标配双麻醉罐位，可选配第三个麻醉罐位

4.2标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE和FDA认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿功能。

4.3 可选配同品牌地氟醚挥发罐，满足临床挥发性麻醉药物使用

5呼吸回路

5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路

5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒

5.3二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml，满足临床低微流量麻醉需要

5.4内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端

5.5具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体

5.6标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

6.呼吸机

6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示

★6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可选配压力控制容量保证通气（PCV-VG）、PS等通气模式

6.3容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml

6.4吸气压力设置范围：5-70 cmH2O

6.5呼吸频率：4-100次/分钟

6.6吸呼比：4:1到1:6

6.7电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30 cmH2O

6.8吸气暂停：OFF，5%-60%

6.9 呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min

6.10上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态

6.11可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期

7.数字和波形监测

★7.1主机内置触摸显示屏，非主机外展屏幕；电容触摸屏，支持手势操作屏幕尺寸≥15英寸，可同屏显示波形和呼吸环图，支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图

7.2内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

7.3标配：AG麻醉气体模块；可配备插件：、BIS（BISx4）监测、EtCO2，可单独选配EtCO2插件。

（二）高端麻醉监护仪参数

1.	插件式监护仪，参数为模块化设计，即插即用；且参数模块可在同型号或系列机器上通用。插件槽≥3个；

2.	主机：宽屏设计≥12英寸彩色医用级触摸控制显示器，支持手势操作，显示亮度自动调节。

3.★具备升级≥5寸屏幕的基本参数模块插件。

4.基本模块监测参数至少包含：ECG、SPO2、NIBP、2T、2IBP、阻抗式呼吸。

5具有≥26种连续心律失常分析种类算法。

6.有创动脉压力可监测PPV测量并显示，至少支持颅内压及脑灌注压监测。

7.可选配麻醉深度监测（BIS双频谱指数监测或熵指数）；

8.★具备麻醉状态指示功能；

9.麻醉工作站可全面监测病人生命体征，通过连接模块提取麻醉机信息在监护仪上显示操作；

10.监护仪通过支臂连接在麻醉机一侧。

11.免费无缝连接入医院信息系统。

（三）输注泵站部分（输液信息采集系统+注射泵+输液泵）

1.模块化设计，配置≥3通道注射泵，≥1通道输液泵

2.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持≥14通道，泵即插即用，不需用时可快速拔除

3. ★输注泵具备TCI功能

4.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

5.★输液泵具备输血功能；

6.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求

7.可通过有线网络与主流品牌监护仪接入信息控制系统，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

麻醉机

- 一、基本配置：

麻醉机配置

电子流量计；麻醉气体监测功能；流量传感器；备用电池；七氟醚挥发罐

- 二、参数要求：

总体要求：

1.可升级后期通过设备集成模块，把麻醉机、输注泵站等至少一个产品集成在监护仪上，可显示参数、报警等信息。（提供截图证明）

技术参数：

（一）麻醉机

- 适用于成人、儿童、新生儿（注册证适用范围为证明）。

- 全自动自检具备

- 备用手动通气模式，在保留新鲜气体和持续输送的同时还能继续气体和通气的监测。

- 机器使用年限≥10年，提供机器出厂标签照片证明。

- 内置后备电池。

- 电子流量计，每种新鲜气体分别有独立的显示；

- 新鲜气体流量的设置范围：0.2–12L/min。

- 电动电控式呼吸机或气动电控式呼吸机；

- 麻醉安全：在中央气源和钢瓶供气中断的情况下可抽取室内空气中的气体，呼吸机继续进行机械通气。

- 基础通气模式：手动、自主、VC-CMV、PC-CMV、待机、暂停模式；

- 通气模式 ：VC – SIMV、VC - SIMV / PS 、PC – SIMV、PC - SIMV / PS、PCV-VG 、CPAP / PSV；

- 心脏旁路模式：使用体外循环机时抑制相应报警；

- ★容量控制模式下最小潮气量: ≤10 ml;

- 吸气压力 Pinsp : (PEEP + 5) - 80 cmH2O

- 压力限制 Pmax：(PEEP + 10) - 80 cmH2O

- 压力支持 ΔPsupp：关，3 - (60-PEEP) cmH2O

- 呼气末正压PEEP：关，2 - 35 cmH2O。

- 呼吸频率: 3 - 100 次/分

- 吸气时间：0.2 - 10秒

- 吸呼比： 4:1-1:10

- 最大吸气流速：150 L/min

- 流量触发 : 0.3 - 15 L/min

- 压力上升时间 Slope：0 - 2秒

- 压力支持模式下自主呼吸的吸气终止标准：5 - 80 %

- 一体化集成呼吸回路，耐134℃高温蒸汽灭菌；一体化回路主动加热系统，非冷凝水装置或积水引流装置。

- APL阀调节范围：开放，5 - 70 cmH2O ；

- 流量传感器可重复消毒使用；

- CO2吸收罐容量≥1.4L

- 标准双挥发罐位，具备挥发罐自动互锁功能；

- 挥发罐具有压力、流量、温度自动补偿功能；

- ★标配一个与麻醉主机同品牌七氟醚挥发罐，七氟醚挥发罐品牌与麻醉机注册证上七氟醚挥发罐品牌、型号相同（提供七氟醚挥发罐注册证证明）；

- 挥发罐加药量≥350毫升。

- 可选配与麻醉机同品牌地氟醚挥发罐，具备地氟醚补偿功能，地氟醚挥发罐品牌与麻醉机注册证上地氟醚挥发罐品牌、型号相同。

- ★具备两个显示屏，主屏幕彩色触摸屏≥15寸

- ★第二个显示屏幕，可显示气源压力等信息，非监护仪屏幕代替。

- 通气监测参数：分钟通气量、潮气量、呼吸频率、气道压、顺应性、阻力、弹性；

- 压力：-20 ~ 99 cmH2O；潮气量监测范围：0 ~ 2500 mL；顺应性: 0 ~ 200 mL/ cmH2O；阻力：0  ~ 100 cmH2O/L/s；弹性：0.005 ~ 10 mL/ cmH2O。

- ★内置气体监测功能： O2、N2O、CO2及5种麻醉气体吸入和呼出浓度，可侦测混合麻醉气体；

- ★氧浓度监测采用顺磁氧技术。

- 报警参数：氧浓度、潮气量、分钟通气量、窒息报警、气道压力报警等。

- 可调节报警限值。

（二）支持升级高端插件式监护仪

1.	插件式监护仪，参数为模块化设计，即插即用；且参数模块可在同型号或系列机器上通用。插件槽≥6个；

2.	主机：宽屏设计≥15英寸彩色医用级触摸控制显示器，支持手势操作，显示亮度自动调节。

3.	★基本功能模块支持从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，插入监护仪操作插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计。

4.	基本模块监测参数至少包含：ECG、SPO2、NIBP、2T、2IBP、阻抗式呼吸。

5.	配备麻醉深度 BIS、肌松 NMT模块，模块作为监护仪模块通过三类注册，非其他品牌麻醉深度、肌松单机连接或单独使用，须提供所售监护仪注册证证明具备该功能

6.	支持升级 FloTrac 监测功能模块或可实现 FloTrac 技术单机产品，非漂浮导管热稀释法或无创阻抗法，可通过监测挠动脉压力提供连续心排量（CCO），每搏量变异（SVV），实时外周血管阻力（SVR）等监测参数，满足连续血流动力学监测需求

7.	麻醉工作站可全面监测病人生命体征，通过连接模块提取麻醉机信息在监护仪上显示操作

（三）支持升级输注泵站（输液信息采集系统+注射泵+输液泵）

1. 模块化设计，配置≥3通道注射泵，≥1通道输液泵

2．输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持≥14通道，泵即插即用，不需用时可快速拔除

3. 输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

4. ★注射泵具备TCI靶控功能

5. ★输液泵具备输血功能

6. 可通过有线网络与主流品牌监护仪接入信息控制系统，实现监护仪、输注泵信息同屏查看

- 麻醉工作站（2）

- 一、基本配置：

1.1麻醉工作站包含：麻醉机、监护仪、输注泵站及连接模块

1.2麻醉机配置：气动电控呼吸机；电子流量计；七氟烷挥发

罐1个；

1.3监护仪配置：心电；血氧；无创血压；双有创血压；双通道体温；麻醉状态指示；

1.4输注泵站配置：TCI靶控功能注射泵3台，输液泵1台

- 二、参数要求：

总体要求：

1.工作站包含麻醉机、麻醉监护仪、输注泵站等，其中至少两个产品须为同一品牌。

2.通过设备集成模块，把麻醉机、输注泵站等至少一个产品集成在监护仪上，可显示参数、报警等信息。（提供截图证明）

技术参数：

（一）麻醉机

1.	适用于成人、小儿、新生儿麻醉手术使用；

2.	主机配备原装锂电池≥2块，使用时间≥120min

3.	具有RJ45接口、USB口、以太网连接功能

4.	机架：带大工作台侧栏杆，配置≥3个抽屉

5.	标配≥4个输出电源接口

6.	具备可调亮度顶光灯

7.	标配氧气、空气气源、笑气气源

8.	快速充氧范围25 - 75 L/min

9.	具备笑、氧联动保护装置，停电后保证氧浓度≥25%

10.	电子流量计：每种气体虚拟高低流量双管显示

11.	具备机械总流量计

12.	★配备挥发罐，具备压力、流速和温度补偿，麻醉机与挥发罐同一生产厂家产品（非OEM，以产品注册证为准）

13.	回路整体可拆卸，整体可旋转≥30°，回路部件可耐受≥130℃高温高压消毒

14.非待机状态转动关机旋钮，主机具备≥10秒延迟关机功能.

15.	二氧化碳吸收罐，容积≥1400ml

16.	内置流量传感器≥1个

17.	★回路中内置基准流量校准传感器

18.	具有回路整体加温功能

19.	具备CO2旁路功能，支持手术过程中更换钠石灰

20.	气动电控呼吸机，无须氧气作为驱动气体，全中文操作和显示

21.	提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制通气模式、手动通气、电子PEEP

22.	潮气量设置范围：10ml-1500ml

23.	呼吸频率：4-100 次/分钟

24.	吸呼比：4:1到1:4

25.	电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O

26.	小儿手术无需更换风箱

27.	★≥14英寸彩色触摸内嵌式控制屏，可同屏显示≥3通道波形

28.	机器内置插件槽，插件支持热插拔，插件可在同系列监护仪、麻醉机之间通用

29.	支持呼末二氧化碳模块

30.	★支持升级麻醉气体监测功能，可识别≥5种麻醉气体，支持同时监测≥2种麻醉气体。具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄修正

31.	参数包含：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性等。

（二）高端麻醉监护仪参数

1.	插件式监护仪，参数为模块化设计，即插即用；且参数模块可在同型号或系列机器上通用。插件槽≥3个；

2.	主机：≥12英寸触摸控制显示器，显示亮度自动调节。

3. ★具备升级≥5寸屏幕的基本参数模块插件。

4.基本模块监测参数至少包含：ECG、SPO2、NIBP、2T、2IBP、阻抗式呼吸。

5具有≥26种连续心律失常分析种类算法。

6.有创动脉压力可监测PPV测量并显示，支持颅内压及脑灌注压监测。

7.支持升级麻醉深度监测（BIS双频谱指数监测或熵指数）；

- ★具备麻醉状态指示功能；

9.麻醉工作站可全面监测病人生命体征，提取麻醉机信息在监护仪上显示；

10.监护仪通过支臂连接在麻醉机一侧。

11.免费无缝连接入医院信息系统。

（三）输注泵站部分（输液信息采集系统+注射泵+输液泵）

1.模块化设计，配置≥3通道注射泵，≥1通道输液泵

2.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持≥14通道，泵即插即用

3. ★输注泵具备TCI功能

4.输液信息采集系统只需一根电源线，可集中供电

5. ★输液泵具备输血功能；

6.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能

- 7.可通过有线网络与监护仪接入信息控制系统

3包：

- 麻醉机 （1）

- 一、基本配置：麻醉机：后备锂电池、输出电源接口、同品牌高品质挥发罐、压差式流量传感器、气动电控呼吸机。

- 二、探头名称及数量：麻醉机2台

- 三、参数要求：

总体要求：

1.麻醉机整机通过NMPA认证。

2.可升级后期通过设备集成模块，把麻醉机、输注泵站等至少一个产品集成在监护仪上，可显示参数、报警等信息。（提供截图证明）

技术参数：

（一）麻醉机

- 至少适用于成人、小儿、新生儿麻醉手术使用；

- 配备一节后备锂电池，使用时间≥90min

- 具有RJ45接口、USB口、以太网连接功能

- ★机架：带大工作台侧栏杆推车，配置≥3个抽屉

- 标配≥4个附属输出电源接口

- 具备可调亮度顶光灯

- 标配氧气、空气气源，可升级笑气气源

- 快速充氧范围25 - 75 L/min

- 具备笑、氧联动保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度不低于25%

- 电子流量计，每种气体虚拟高低流量双管显示

- 具备机械总流量计

- ★配备高品质挥发罐，通过CE、FDA认证，具备压力、流速和温度补偿，不接受麻醉机与挥发罐非同一生产厂家的产品（非OEM，以产品注册证为准）

- 回路整体可徒手拆卸，整体可旋转≥30°，回路部件可以耐受134℃高温高压消毒，具备134℃标识

- ★非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能

- 二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml

- 内置双流量传感器 ，分别在吸入端、呼出端

- ★回路中内置基准流量校准传感器，可对吸入端，呼出端流量传感器进行校准 （提供产品气路图）

- 具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响及向病人提供温暖气体

- 具备CO2旁路功能，支持手术过程中更换钠石灰

- 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

- 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制通气模式、手动通气、电子PEEP

- 配制呼末二氧化碳监测，支持多模式呼吸。

- 潮气量设置范围：10ml-1500ml

- 呼吸频率：4-100 次/分钟

- 吸呼比：4:1到1:8

- 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4 到 30 cmH2O

- 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，且小儿手术无需更换风箱

- ★≥14英寸彩色触摸控制屏，内嵌式屏幕，可同屏显示≥3通道波形

- 机器内置插件槽，插件支持热插拔及可在同系列监护仪、麻醉机之间通用

- ★可升级麻醉气体监测功能，可识别5种麻醉气体，支持同时监测2种麻醉气体，采用顺磁氧监测技术。具备最低肺泡浓度（MAC）监测功能，MAC监测值根据病人的年龄修正

- 参数至少包含：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性

（二）可升级麻醉监护仪部分

1.插件式监护仪，参数为模块化设计，即插即用；且参数模块可在同型号或系列机器上通用。插件槽≥5个；

2.主机：宽屏设计≥15英寸彩色医用级触摸控制显示器，支持手势操作，显示亮度自动调节。

3.基本模块监测参数至少包含：ECG、SPO2、NIBP、2T、2IBP、阻抗式呼吸。

4.具有≥23种连续心律失常分析种类算法。

5.有创动脉压力可监测PPV测量并显示，至少支持颅内压及脑灌注压监测。

6.可升级麻醉深度监测（BIS双频谱指数监测）；

7.可升级NMT肌松监测；

8.★配备呼末二氧化碳监测；

9.★标配双有创压监测；

10.麻醉工作站可全面监测病人生命体征，通过连接模块提取麻醉机信息在监护仪上显示操作；

11.监护仪通过支臂连接在麻醉机一侧。

12.免费无缝连接入医院信息系统。

（三）可升级输注泵站部分（输液信息采集系统+注射泵+输液泵）

1.模块化设计，配置≥3通道注射泵，≥1通道输液泵

2．输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持≥14通道，泵即插即用，不需用时可快速拔除

3.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

4.★输液泵具备输血功能；

5.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求

6.可通过有线网络与主流品牌监护仪接入信息控制系统，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

麻醉工作站

总体要求

- 1.工作站包含麻醉机、麻醉监护仪、输注泵站等，其中至少两个产品须为同一品牌。

2.通过设备集成模块，把麻醉机、输注泵站等至少一个产品集成在监护仪上，可显示参数、报警等信息。（提供截图证明）

技术参数：

（一）麻醉机

1.1标配两节锂电子后备电池，后备电池使用时间≥150分钟

1.2接口：1个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，4个辅助电源接口等

1.3机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，配有中央刹车系统，非独立脚轮。

1.4适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯。

1.5非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能。

1.6用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理

2.气源

2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源

2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度≥25%

2.3快速充氧范围25 ~ 75 L/min。

3.流量计

★3.1全电子流量计 (可直接设置氧浓度和总流量) ：总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min - 18 L/min。O2 浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)

3.2具备备用流量计

3.3具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

3.4 可选配具备麻药消耗速度显示和总消耗量统计

3.5 可选配经鼻高流量给氧功能，输出流速范围0-50L/min

3.6具备新鲜气体流量暂停功能，方便吸痰等操作

4挥发罐

4.1标配双麻醉罐位，可选配第三个麻醉罐位

4.2标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，具备压力、流速和温度补偿。

4.3 可选配同品牌地氟醚挥发罐，满足临床挥发性麻醉药物使用

5呼吸回路

5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转不小于30°

5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒

5.3二氧化碳吸收罐，容积≤1500ml

5.4内置双流量传感器

5.5具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体

5.6标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换

6.呼吸机

6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示

★6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV、和SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）模式，可选配压力控制容量保证通气（PCV-VG）、PS等通气模式

6.3容量控制（VCV）潮气量设置范围：10ml-1500ml

6.4吸气压力设置范围：5-70 cmH2O

6.5呼吸频率：4-100次/分钟

6.6吸呼比：4:1到1:6

6.7电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，4-30 cmH2O

6.8吸气暂停：OFF，5%-60%

6.9 呼吸机吸气阀峰值流速：180 L/min

6.10上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全

6.11可选配肺保护工具：支持两种复张手法——单周期和多周期

7.数字和波形监测

★7.1主机内置电容触摸显示屏，支持手势操作，屏幕尺寸≥15英寸，可同屏显示波形和呼吸环图，支持显示P-V，V-F，P-F三种类型环图

7.2内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件，插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用

7.3标配：AG麻醉气体模块；可配备插件：、BIS（BISx4）监测、EtCO2，可单独选配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。

（二）高端麻醉监护仪参数

1.	插件式监护仪，参数为模块化设计，即插即用；且参数模块可在同型号或系列机器上通用。插件槽≥3个；

2.	主机：宽屏设计≥12英寸彩色医用级触摸控制显示器，支持手势操作，显示亮度自动调节。

3.★具备升级≥5寸屏幕的基本参数模块插件。

4.基本模块监测参数至少包含：ECG、SPO2、NIBP、2T、2IBP、阻抗式呼吸。

5具有≥26种连续心律失常分析种类算法。

6.有创动脉压力可监测PPV测量并显示，至少支持颅内压及脑灌注压监测。

7选配麻醉深度监测（BIS双频谱指数监测或熵指数）；

8.★具备麻醉状态指示功能；

9.麻醉工作站可全面监测病人生命体征，通过连接模块提取麻醉机信息在监护仪上显示操作；

10.监护仪通过支臂连接在麻醉机一侧。

11.免费无缝连接入医院信息系统。

（三）输注泵站部分（输液信息采集系统+注射泵+输液泵）

1.模块化设计，配置≥3通道注射泵，≥1通道输液泵

2.输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，最多可支持≥14通道，泵即插即用，不需用时可快速拔除

3. ★输注泵具备TCI功能

4.输液信息采集系统只需一根电源线，可为站内输液泵/注射泵模块集中供电

5.★输液泵具备输血功能；

6.输液信息采集系统任意输注模块之间具备联机功能，满足用户的连续输液功能需求

7.可通过有线网络与主流品牌监护仪接入信息控制系统，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

麻醉机（2）

- 一、基本配置：麻醉机：后备锂电池、输出电源接口、挥发罐、压差式流量传感器、气动电控呼吸机。

- 二、参数要求：

总体要求：

1.可升级后期通过设备集成模块，把麻醉机、输注泵站等至少一个产品集成在监护仪上，可显示参数、报警等信息。（提供截图证明）

技术参数：

- 至少适用于成人、小儿、新生儿麻醉手术使用；

- 配备一节后备锂电池，使用时间≥90min

- 具有RJ45接口、USB口、以太网连接功能

- 机架：带大工作台侧栏杆推车，配置≥3个抽屉

- 标配≥4个附属输出电源接口

- 具备可调亮度顶光灯

- 标配氧气、空气气源，可升级笑气气源

- 快速充氧范围25 - 75 L/min

- 具备机械的笑、氧联动保护装置，不受停电影响，保证任何流量下氧浓度≥25%

- 电子流量计，每种气体虚拟高低流量双管显示

- 具备机械总流量计

- 配备挥发罐，具备压力、流速和温度补偿功能，

- 回路整体可徒手拆卸，整体可旋转≥30°，回路部件可以耐受134℃高温高压消毒，

- 主机具备10秒延迟关机功能

- 二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml

- 内置双流量传感器

- ★回路中内置基准流量校准传感器，可对吸入端，呼出端流量传感器进行校准

- 具有回路整体加温功能，

- 具备CO2旁路功能，支持手术过程中更换钠石灰

- 气动电控呼吸机，全中文操作和显示

- 提供辅助/控制通气，标配通气模式：容量控制压力限制模式、压力控制通气模式、手动通气、电子PEEP

- 配制呼末二氧化碳监测，支持多模式呼吸。

- 潮气量设置范围：10ml-1500ml

- 呼吸频率：5-100 次/分钟

- 吸呼比：4:1到1:8

- 电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，5到30 cmH2O

- 上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，且小儿手术无需更换风箱

- ★≥14英寸彩色触摸控制屏，内嵌式屏幕，可同屏显示≥3通道波形

- 参数至少包含：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性

麻醉机（3）

1.适用于成人、小儿、新生儿麻醉手术；

2.配备后备锂电池，饱和状态使用时间≥90min；

3.机架含大工作台推车，配置抽屉≥3个；

4.标配附属输出电源接口≥4个；

5.标配氧气、空气气源各1个，可升级笑气气源；

6.快速充氧范围：25-75L/min；

7.具备机械的笑、氧联动保护装置，不受停电影响；

8.具备电子流量计，每种气体虚拟高低流量双管显示；

9.具备电子/机械总流量计；

10.★配备与整机同一品牌挥发罐，挥发罐具备压力、流速和温度补偿；

11.回路整体可徒手拆卸，整体可旋转≥30°，回路部件可以耐受134℃高温高压消毒，具备134℃标识；（提供证明材料）

12.★非待机状态操作关机旋钮，主机具备延迟关机功能；

13.二氧化碳吸收罐容积≥1500ml；

14.内置双流量传感器；

15.回路中内置基准流量校准传感器，可对流量传感器进行校准；

16.具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响并向病人提供温暖气体；

17.具备CO2旁路功能，支持手术过程中更换钠石灰；

18.具备气动电控呼吸机，全中文操作和显示；

19.★提供辅助/控制通气，标配通气模式：含容量控制压力限制模式、压力控制通气模式、手动通气、电子PEEP；

20.潮气量设置范围：10ml-1500ml；

21.呼吸频率：4-100次/分钟；

22.吸呼比：4:1-1:8；

23.电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，5到30 cmH2O；

24.上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，且小儿手术无需更换风箱；

25.★彩色触摸控制屏≥14英寸，可同屏显示≥3通道波形；

26.支持升级呼末二氧化碳模块，麻醉气体监测模块；

27.参数至少包含：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；

4包：

- 麻醉机

一、概况：

1、适用于成人、儿童、新生儿（注册证适用范围明确注明，非婴儿或者有年龄、体重限制的新生儿）。

2、麻醉机使用年限≥8年。

3、电源安全：110-240V。

4、内置后备铅酸电池。保证麻醉机和手术安全。

5、麻醉安全：在中央气源和钢瓶供气故障中断的情况下可抽取室内空气，呼吸机继续工作，保证病人安全。

6、驱动方式：电动电控式呼吸机或气动电控非风箱式呼吸机。

二、配置

基本配置：集成的吸入麻醉机，一体化的呼吸机和气道监测以及扩展的监测功能，最小潮气量≤20ml,适合低体重患儿麻醉。

具有手动、自主、容控、压控模式，手动模式设置压力限制。具有待机模式。有空气气源接口。

挥发罐双罐位，配置同品牌挥发罐。

二氧化碳吸收罐容量大于1L。

有呼末CO2监测探头，气道压力传感器、流量传感器等。

有可使用超过1小时的内置蓄电池。

参数要求：

6.1监护和呼吸界面，通气模式及各参数数值清晰、便于操作。

6.2报警系统完善，并可调节高低报警阈值。

6.3标配压力波形显示功能。

6.4监测吸入氧浓度、平均气道压力、潮气量、呼吸频率，分钟通气量、呼末CO2、PEEP等，所有监测参数可全部显示在用户界面。

6.5容量模式下：最小潮气量≤20ml

6.6分钟通气量：0-99.9L/min

6.7气道压力0-99cmH2O

6.8呼气末正压PEEP:2-20cmH2O范围内可任意设置

6.9呼吸频率4-99次/分

6.10吸入氧浓度10-100%

6.11 I:E:1:4--4:1

有气道压力、潮气量、分钟通气量、窒息报警，报警参数上下限可调节。

8、其他特殊需求：有备用易损配件，故障率低，保修期长。

9. 配置要求

1）非压差式流量传感器：5个/台麻醉机

2）七氟醚挥发罐（与麻醉机同品牌）：1套/台麻醉机

3）成人呼吸管路：1套/台麻醉机

4）可伸缩麻醉回路：25套/台麻醉机

5）重复性皮囊：1个/台麻醉机